美国纯水水质标准

（美国计量测试学会ASTM纯水水质标准，1983）

| 序号 | 水质项目 | 单位 | E-Ⅰ | E-Ⅱ | E-Ⅲ | E-Ⅳ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电阻率，25℃ | MΩ·cm | 18① | 15② | 2 | 0.5 |
| 2 | 二氧化硅（全） | μg/L | 5 | 10 | 100 | 1000 |
| 3 | 微粒（粒径＞1μm） | 个/mL | 2 | 5 | 100 | 500 |
| 4 | 微生物 | 个/mL | 1 | 10 | 50 | 100 |
| 5 | 有机物（TQC） | μg/L | 50 | 200 | 1000 | 5000 |
| 6 | 铜Cu | μg/L | 2 | 10 | 100 | 1000 |
| 7 | 氯Cl | μg/L | 2 | 10 | 100 | 500 |
| 8 | 钾K | μg/L | 1 | 10 | 200 | 1000 |
| 9 | 钠Na | μg/L | 1 | 10 | 200 | 1000 |
| 10 | 锌Zn | μg/L | 5 | 20 | 200 | 500 |
| 11 | 总固体 | μg/L | 10 | 50 | 500 | 2000 |

①90％时间纯水电阻率应≥18 MΩ·cm，允许短时间不小于17 MΩ·cm。

②90％时间纯水电阻率应≥15 MΩ·cm，允许短时间不小于12 MΩ·cm。

说明： 1. 表中2～11项均指最大允许含量。

2. 本表按1983年资料摘录。